附件

2025年第一批公路水运工程质量检测机构

“双随机、一公开”抽查情况

| 序号 | 抽查企业 | 抽查事项 | 抽查日期 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门百川建设工程检测有限公司 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -6-17 | （一）主要仪器设备： 1.沥青混合料沥青含量试验缺沥青抽提仪、水泥混凝土劈裂抗拉强度试验缺立方体劈裂夹具、粗集料密度及吸水率试验（网篮法）缺盛水容器、比表面积用穿孔板材质是铜质，不符合要求；针状规准仪基板厚度2mm、片状规准仪基板厚度1.5mm,不符合要求；集料方孔筛2.36mm金属穿孔板试验筛,不符合要求；水泥抗折夹具两个支撑圆柱不能自由转动,不符合要求； 2.烘箱（编号LQ069）烘干能力验证记录未按JTG 3432-2024要求检验烘箱中各支撑架的四角及中部烘干能力； 3.未对编号LQ070马歇尔稳定度测定仪的上升速率、压头曲率半径进行校准；未对编号XC005路面构造深度仪的量砂筒容积为（25±0.15）mL进行确认； 4.编号RCC20250603224千斤顶的校准证书中的校准方程为Y=-0.07+0.0646X,仪器设备确认表中的校准方程为Y=0.13+0.0643X，两者不一致。 5.编号SN069水泥压蒸釜仪器合格证的有效期为2026年4月6日，与仪器状态标识不一致。 （二）检测场所： 集料室控制温度20℃±5℃，不符合磨光值测定试验前和试验过程温度要求。 （三）质量保证体系： 1.程序文件缺工地试验室管理程序；未组织对GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》及国家标准第1号修改单（中国国家标准公告2024年第29号）开展宣贯培训； 2.水泥混凝土养护室1组混凝土试件（成型日期2025.6.4）仅用纸片标识； 3.报告编号B25XDLTG100002土工试验报告无样品数量，击实试验记录表未绘制曲线上峰值点； 4.报告编号B25XDLJL02005水泥混凝土粗集料试验报告未按规定注明样品缩分方法； 5.报告编号B25XDLSN01005J1水泥试验检测报告强度试验不规范：水泥混合材料品种含有煤矸石，掺火山灰质混合料的普通硅酸盐水泥在进行水泥胶砂强度检验时，未按0.50水灰比和胶砂流动度不小于180mm来确定； 6.报告编号B25XDLGJ0100025钢筋试验检测报告人工时效100℃保温时间42min，不符合GB/T 28900-2022要求； 7.报告编号B25XAJLQ010002改性沥青三大指标物理性能试验记录软化点单点值结果修约不规范； |
| 2 | 健研检测集团有限公司 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -6-18 | （一）主要仪器设备： 1.编号为2025第1665号DJJ2-20高应变仪器设备确认表依据缺JTG/T 3512-2020； 2.填料液限滚搓法缺毛玻璃板和直径3mm铁丝；针状规准仪基板厚度1.6mm、片状规准仪基板厚度1.5mm,不符合要求；水泥抗折夹具1个支撑圆柱不能自由转动,不符合要求；粗集料密度及吸水率试验（网篮法）缺专用盛水容器； 3.粗集料密度试验用低温恒温溢流水箱（编号LQAO084-3）未按JTG 3432-2024要求温度（23℃±2℃）进行校准； （二）检测场所： 松弛试验室缺温度验证记录；集料室控制温度22℃±3℃不符合磨光值测定试验前和试验过程温度要求； （三）质量保证体系： 1. 编号GL472-SXKY240011复合地基载荷试验报告缺委托编号信息、未附基桩原始施工记录； 2. 编号GLEA425-GYBJ250002高应变检测报告未体现主要仪器水准仪设备信息； 3.留样日期2025.3.30沥青留样数量1.7kg，不符合要求； 4.水泥混凝土室电子台秤缺仪器使用记录； 5.编号GLEA507-GJHJ250046钢筋焊接接头试验检测报告未体现JGJ/T 27-2014要求的断裂位置及离焊口距离； 6.编号GLEA453XYSN250002水PH值试验检测记录未体现采样后6小时内进行测定要求； |
| 3 | 中交一公局绿建（厦门）科技有限公司 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -6-19 | （一）主要仪器设备： 1.编号01-LS-8-4楔形塞尺长度与高度之比为7、水泥抗折夹具1个支撑圆柱不能自由转动,不符合要求；粗集料密度及吸水率试验（网篮法）缺专用盛水容器；沥青混合料中沥青含量试验（燃烧炉法）缺隔热罩； 2.编号O1-FP-1-2微机控制抗压抗折压力试验机（水泥抗压部分）压力机示值最低从12kN校准，不符合要求； （二）检测场所： 1.水泥高速搅拌机直接摆放在地板上，布局不合理； 2.止水带制样室缺排气装置； （三）质量保证体系： 1.编号BG-202501042-01-JK超声波检测报告中，声测管布置示意图中方向起点未按JTG /T 3512-2020要求描述； 2.编号JL-202501049-01-STJC初支厚度试验检测记录表中，初支厚度设计值、检测值缺计量单位； 3.编号BG-202506008-01-GC(HRB400E)钢材性能试验检测报告未记录人工时效工艺条件； 4.编号JL-202504085-01-YJ压浆强度试验检测记录信息不全，缺配合比信息； 5.编号JL-202501130-01-LQ沥青软化点试验检测记录单点值结果未按规程修约； 6.编号JL-202405057-01-SZ水PH值试验检测记录未体现采样后6小时内进行测定要求。 |
| 4 | 厦门市公路中心实验室 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -6-20 | 1.集料室无控制温度不符合磨光值测定试验前和试验过程温度要求； 2.部分仪器设备缺维护保养，如编号YC5承载比试验仪、编号YA16电液压力试验机等； 3.未组织对《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2024等标准宣贯培训； 4.对长期未开展的检测参数未组织开展演练。 |
| 5 | 福州路港交通工程试验检测有限责任公司 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -8-19 | （一）主要仪器设备：经抽查25份仪器设备档案，该机构主要仪器设备情况满足现有资质等级要求，存在下列问题： 1.编号LJ-059-1楔形塞尺长度与高度之比不符合要求；编号LX-004-2水泥抗折夹具支撑圆柱不能自由转动；水泥安定性玻璃板质量不符合要求；超声波检测仪未配置率定装置； 2.编号FHB-07-2502(1-4)蒸馏水（三级水）验收项目不全；编号JP-022实验室pH计未对电位进行校准； 3.编号JP-038双面电动磨平机设备故障未张贴停用标识； （二）检测场所： 1.样品室、留样室未进行环境监控记录； 2.编号SN-016箱式电阻炉离称量天平距离较远，摆放不合理； （三）质量保证体系： 1.编号WJJ2503001混凝土外加剂性能试验检测报告中，含固量未体现烘干温度及时间； 2.编号JL2505013粗集料试验检测报告中，表观密度与原始记录结果未进行单位换算； 3.编号SZJ2503001水试验检测报告中，pH记录未体现采样后6h内进行测定，氯化物试验硝酸银标准滴定溶液浓度未按标准要求取4位有效数字； 4.编号GC202504004钢筋原材试验检测报告中未体现样品数量； 5.编号HZ2025-23实体质量检测报告中，混凝土芯样厚度原始记录未体现厚度代表值； 6.混凝土养护室中编号MY2025070123混凝土试块间距不符合要求；。 |
| 6 | 屏南县宏顺工程试验检测中心 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -8-28 | （一）主要仪器设备： 1.J2沥青延度仪试模未编号；仪器设备编号为J7箱式电阻炉故障。 2.水泥室、集料室温湿度计未进行校准；B8水泥抗压试验机、B9水泥抗折试验机未对试验速率进行校准，抗压、抗折夹具未按规范要求进行确认。 3.水泥标准稠度用水量使用的玻璃板不符合GB/T1346-2024规范要求；仪器设备编号为G19的渗水仪顶刻度线距地515mm，不符合JTG3450-2019规范要求；仪器设备编号为A11的针片状仪不满足JTG3432-2024规范要求；仪器设备编号为G18楔形塞尺长度与高度之比不符合JTG3450-2019规范要求。 4.仪器设备编号为B5的水泥胶砂搅拌机未按《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T 681-2022要求进行加砂完全性确认；仪器设备编号为A3的集料室烘箱未根据JTG3432-2024要求进行烘干能力验证。 5.石灰氧化镁试验用酸性铬兰K-萘酚绿B（1：2.5）溶液、酒石酸钾溶液等化学药品未及时补充。 （二）检测场所： 1.化学室、集料室未进行环境监控记录。 2.沥青混合料室其中一间未安装排气通风设备。 3.标准养护室温湿度传感器放置不合理。 （三）质量保证体系：经现场检查样品管理，抽查23份检测报告及质保体系文件，该机构质量保证体系情况满足现有资质等级要求，存在下列问题： 1.样品编号YPDXSN24014水泥留样数量3.3kg，不符合要求。 2.未组织对GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》及国家标准第1号修改单（中国国家标准公告2024年第29号）开展宣贯培训。 3.报告编号BG-DXSN24-016水泥物理力学性能报告中安定性试验记录未根据GB/T1346-2024规范要求记录湿气养护期间雷氏夹观察情况；报告编号BG-DXCJ24-024粗集料密度及吸水率试验原始记录未对集料恒温过程进行记录；报告编号BG-DXGY24-007钢筋试验原始记录未登记重量偏差所用仪器设备编号；报告编号BG-DXTG24-007土工试验报告中CBR试验记录测力环回归方程与标定记录不一致；报告编号BG-XFLC25-001矿料合成试验报告表观相对密度试验单位有误；报告编号BG-XFWD25-002水泥稳定碎石水泥剂量（EDTA滴定）试验检测报告水泥剂量数值修约有误。 |
| 7 | 漳州市路通工程质量检测有限公司 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | 2025 -9-2 | （一）主要仪器设备： 1.编号N010沥青路面渗水试验仪的0刻线到底面距离（480mm）不符合JTG 3450-2019要求，沥青软化点用钢球定位环不符合JTG E20-2011要求，集料室编号A005烘箱用竹节温度计分度值2℃不符合JTG 3432-2024要求，未配置水泥砼路面强度测试用长爪游标卡尺、沥青路面弯沉用路表温度计，地表沉降测试用编号N085自动安平水准仪(型号：DZS3-1）精度不满足要求； 2.编号X005标线逆反射测量仪用标准板、编号X007覆层测厚仪用标准板未校准，编号N007一体式语音数字回弹仪仅进行校准未按JGJ/T 23-2011要求进行检定，编号096分离式千斤顶校准有效期确认有误； 3.多通道超声测桩仪（编号N095）仪器状态标识未更新； （二）检测场所： 1.留样室、集料室未进行环境监控记录； （三）质量保证体系： 1.编号N004裂缝综合测定仪的检定/校准结果中的确认结果“符合、准用、停用”与体系文件“合格、准用、停用”不符； 2.车辙仪内3块高温车辙样品无样品标识； 3.编号25-BGJLXS05002细集料试验检测报告未按JTG 3650-2020体现含泥量恒重过程； 4.编号25-BGJLCS06004粗集料试验检测报告未按JTG 3650-2020体现压碎值加卸载条件（3～5分钟内加压到200kN稳压5s）及试样是否剔除针片状颗粒，表观密度记录未体现浸泡时间及烘干时间； 5.编号25-BGGCSY06014钢材力学、工艺性能试验检测报告对于HRB400E钢筋未检测抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值； 6.编号25-BGSSTY08002水泥砼抗压强度试验检测报告未按JTG 3420-2020要求体现试验时温湿度； 7.编号25-BGLJYG08058路基路面厚度、压实度试验检测报告（灌砂法）未体现最大干密度、最佳含水率来源； 8.编号25-BGJZSY08002地基承载力试验检测报告（动力触探法）未按JTG 3223-2021要求绘制锤击数与贯入深度关系曲线。 |
| 8 | 福建汀江工程试验检测有限公司 | 试验检测人员、仪器设备、场地、环境、报告记录、质量保障体系等是否仍满足等级标准要求；机构是否按相关规定履行变更手续 | / | 该机构资质证书已过期，资质已注销。 |